附件1：

说明：参数要求仅做参考，不是唯一指标。

彩色超声诊断系统参数要求

一、主机及成像平台

1.操作面板：配备液晶触摸屏，尺寸≥13英寸。

2.全数字化成像平台：

（1）支持多波束并行发射与全程动态聚焦；

（2）具备数字化二维灰阶成像、彩色多普勒及能量多普勒单元；

（3）具备解剖M型技术（支持多角度M型取样线）；

（4）具备一键图像智能优化技术（适用于2D及多普勒模式）；

（5）具备空间复合成像技术，支持所有探头，可分级调节≥3级；

（6）具备图像优化技术，有效改善边界显示、降低伪像，调节级别≥3级；

（7）具备实时二同步/三同步显示能力（二维/彩色/频谱同屏）。

3.超宽视野成像：支持超宽视野成像扫描技术（如全景成像或拓展成像），支持测量与拼接。

4.全屏高清放大：具备全屏高清放大功能，支持实时及冻结状态下局部或全屏无失真放大。

5.智能多普勒血管检查：具备自动化多普勒血管检查技术（如自动识别血管、自动优化取样容积及角度校正）。

6.声速校正技术：支持超声声速自动校正技术，适应不同组织声速差异； 扩展成像：支持扩展成像技术（梯形或凸形扩展）；组织多普勒：具备组织多普勒成像单元（TDI），支持速度、应变等模式。

7.最大扫描深度：≥40 cm（实际深度需匹配相应探头）。

8.增益调节：

（1）时间增益补偿（TGC）≥8段，侧向增益补偿（LGC）≥8段；

（2）TGC及LGC支持物理旋钮调节；

（3）B模式、M模式及频谱多普勒增益可独立调节。

9.血流速度测量范围（频谱多普勒）：

（1）正向或反向最大血流速度 ≥ 10.0 m/s（0°夹角条件下）；

（2）最低可测量速度 ≤ 0.25 mm/s（非噪音信号条件下，如低速血流检测）。

二、设备配置要求（至少包含）
	序号
	配置要求
	数量

	1
	超声主机（含上述所有功能）
	1套

	2
	腹部凸阵探头
	1把

	3
	线阵探头
	1把

	4
	心脏相控阵探头
	1把

	5
	腔内探头
	1把


注：所有探头应支持消毒或无菌套使用，并提供探头型号及临床应用范围说明。

便携式彩色多普勒超声诊断系统参数要求

一、主机及显示

1. 显示器： ≥15英寸高分辨率彩色液晶显示器，非外接式，角度可调。

2. 探头接口：主机含台车可扩展到3个探头接口，物理规格一致，全激活，互通互用，支持热插拔。

3. 台车配置：标配专用台车，支持台车与便携两用模式（可拆卸），具备线缆管理功能。

4. 操作面板：全物理键盘控制面板，包含≥3个独立旋钮（如增益、深度、焦点、多普勒角度等参数调节），按键具备背光功能。

5. 空间复合成像：支持空间复合成像，可分级调节≥4级，最高支持9线空间复合，有效降低斑点噪声及伪像。

6. 图形化预设置：支持预设检查模式（如腹部、心脏、浅表、血管等），以脏器图标直观显示，一键切换至最佳图像参数。

7. 高分辨率血流成像：支持高分辨率血流成像技术（如高级动态血流、微细血流显像等），对低速、细微血流具有良好显示能力。
二、探头技术参数

	探头类型
	频率范围（MHz）
	备注

	腹部凸阵探头
	1.5 -5.5
	

	浅表线阵探头
	3.0 -13.0
	

	心脏相控阵探头
	1.0-4.5
	


三、设备配置要求（至少包含）

	序号
	名称
	数量

	1
	便携式超声主机
	1套

	2
	腹部探头
	1把

	3
	浅表探头
	1把

	4
	心脏探头
	1把

	5
	专用台车
	1台

	6
	充电器及备用电池（至少1块，单块续航≥1小时）
	1套


