附件1：

说明：参数要求仅作参考，不是唯一指标。

数字式12导联心电图机参数要求
一、技术参数要求

1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。
2.导联选择：手动/自动可选，支持Cabrera导联体系（如具备其他导联体系亦可）。

3.输入阻抗：≥100MΩ。

4.频率响应：0.01～500Hz。

5.定标电压：1mV，误差不超过±1%。

6.耐极化电压：≥±955mV。

7.时间常数：≥5s。

8.共模抑制比：≥140dB。

9.A/D转换：≥24bit。

10.采样率：≥64000Hz。

11.具备独立起搏通道，起搏采样率≥75000Hz（或提供等效起搏信号检测能力）。

12.灵敏度选择：支持1.25mm/mV、2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、10/5mm/mV及自动（AGC）等多档可选（或具备同等功能档位）。

13.走纸速度：支持5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s等多档可选（或覆盖同等速度范围）。

14.显示屏：≥7.0英寸高清液晶显示屏，分辨率≥800×480，具备便于观察的屏幕倾角设计。

15.操作方式：具备物理按键或触摸操作方式，支持性别、年龄组等患者信息快速切换，减少手工输入。

16.打印机：内置一体化热敏式点阵打印机；支持通过USB外接激光打印机打印A4报告。

17.数据存储与导出：支持通过SD卡、USB口等通用存储介质导入导出数据，可扩展存储空间。

18.便携设计：具备提手等便于移动的结构设计。

19.电源：交直流两用电源，内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间≥4小时。

20.信号质量指示：具有信号质量指示功能，可判定接触不良的电极并予以提示。

21.工作模式：手动、自动、节律、R-R等工作模式可选。

22.R-R间期检测：支持R-R间期检测，并可给出R-R趋势测量报告。

23.自动采集时间：自动模式下支持10～60s时间的采集、记录、存储、传输。

24.采样模式：支持实时采样、触发采样、周期采样等模式，支持心律失常检测延时打印报告。

25.波形冻结：具备波形冻结功能，便于对所需区间波形进行观察、分析并选择时间段记录。

26.自动分析功能：具有12导联同步自动分析功能，可诊断多种心脏疾病（不少于200种），支持心电向量功能升级；具有4种或以上QTc算法。

27.病历管理功能：具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印。

28.网络对接：支持与心电网络系统对接，实现病人预约信息下载、检查数据自动上传，支持医院信息化管理流程整合。

二、设备配置要求（至少包含）
	序号
	配置要求
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	 12导心电导联线
	1条

	3
	胸电极吸球
	1盒

	4
	四肢电极夹
	1盒

	5
	记录纸
	1本

	6
	锂电池
	1块

	7
	电源线
	1根


三、售后服务要求

1.整机免费保修：≥2年
2.故障响应：≤2小时，到场≤24小时
3.提供操作与维护培训，直至临床科室可独立使用
四、安装与交付

1.合同签订后15日内完成安装、调试与验收。
